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               百若仪器                                投标文件

湘潭大学
材料科学与工程学院
技术响应文件
项目名称：材料科学与工程学院-慢速率应力腐蚀系统采购
项目编号： 62022032544952892
上海百若试验仪器有限公司
2022年3月28日

1、 设备名称：慢应变速率应力腐蚀试验机

2、 设备型号：YYF-50

3、 设备简介

慢应变速率（SSRT）应力腐蚀（SCC）试验机用于在腐蚀环境下对材料进行腐蚀拉伸试验。主机结构为框架形式，加载单元依据试验需求灵活安装于上端或者下端，以适应不同介质环境的试验要求。

海水介质的腐蚀试验大多为常压、微高温常温试验，主要研究海洋、酸性材料的裂纹扩展应力腐蚀敏感特性。为保证设备本身的耐腐蚀性，实验容器一般选择玻璃材质。
腐蚀环境下可对材料进行普通拉伸试验，慢速率拉伸试验，恒速率拉伸试验、持久拉伸试验、恒载荷试验等，如有需要，可改造扩展具有腐蚀疲劳试验、腐蚀应力开裂压缩、腐蚀裂纹生长试验、裂纹扩展试验功能。
4、 系统组成
本试验系统由疲劳加载系统、腐蚀环境容器（实验釜）、试验夹具、测控系统、试验软件、计算机、控制机柜等部分组成。
1. 拉伸加载系统
加载系统由机械传动单元、电气控制驱动单元和测控软件单元组成。机械传动单元选用精密滚珠丝杠、台湾行星轮减速机和日本安川伺服驱动单元作为基本的驱动加载单元，加载平稳，长期稳定性好。测控单元选用负荷传感器（美国）、德国DOLI EDC全数字化伺服控制系统组成，该系统经过长期使用证明，测控精度高、性能稳定。
加载主机为落地式四立柱框架结构，框架采用重载载荷框架，有很高的刚性，满足试验的准确性和灵活性。

传动系统选用无间隙高效率减速机和预紧精密滚珠丝杠，实现无间隙、无延迟传动加载。
2. 环境容器（实验釜）系统

实验容器设计遵循简单可靠的原则，实现试验的要求。
实验容器内环境：常温，常压。
· 实验容器材质：高硼硅玻璃。

· 如有特殊需求，实验容器可以按照实际情况定制。
3. 试验夹具
1） 夹具、拉杆等材质： 40Cr
2） 棒材试样夹具一套
材质：40Cr
3） 板材试样夹具一套
材质：40Cr
4. 德国DOLI全数字化伺服控制器
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德国DOLI EDC全数字化伺服控制器是德国DOLI公司最新研发成功的新一代控制器，具有国际领先水平。控制器具有如下功能：
1） DOLI控制系统是功能强大、性能稳定的全数字多通道闭环控制系统。集数据通信、数据采集、闭环控制、I/O操作于一体，应用于高精度闭环控制的试验机产品。

2） 可视化PID闭环控制调节技术，实现位移、负荷、应变等通道最佳闭环控制效果。同时支持各通道开环、闭环状态任意切换。
3） 采用多核心总线连接式系统架构，大幅度提升系统运行速度、系统响应及控制精度，实现了平滑控制切换、数据采集同步。
4） 采用高精度传感器采集转换，全程分辨率不变，采集速率恒定，极大拓展了传感器测量范围。
5） 编码器正交码信号倍频防抖技术，数倍提升数字量的分辨率。
6） 主动智能状态与信息提示，实时显示系统运行中产生的错误、状态及限制信号。
7） 支持传感器线性修正功能，满足传感器测量范围的扩展以及机器准确性等级的提升。位移、大延伸等采用32bit高速数字量计数器，保证数字量计数无遗漏。
8） 试台位置随时记忆功能，无须担心意外断电造成的试台位置丢失，确保软限位的准确可靠。
9） 软限位、微动开关、急停开关等安全保护，保护设备的安全使用。
10） 网口（RJ45）、USB通信端口，最大通讯速率可达2kHz（即每秒钟可采集2048个有效的数据点）。
5. 试验软件基本功能
1） 支持公制单位和英制单位；
2） 支持功能导航，依据导航界面选择相应的试验功能；
3） 力、位移、变形数值实时显示
4） 实时绘制力-位移曲线、力-应变曲线、力-时间曲线、应变-时间曲线、应力-应变曲线等；
5） 支持试样控制流程化设计，方便试验方法扩展；
6） 支持慢应变加载控制；
7） 支持实时测量温度、电导率、酸碱度、压力等环境系统数据；
8） 支持精确预制裂纹试验；
9） 支持多程序段组合控制，实现一次试验完整测试CT试样在环境系统下各种韧性强度指标；
10） 支持实时绘制曲线；
11） 支持自动和人工试验日志记录；
12） 支持试验中止后恢复功能；
13） 支持掉电后试验恢复功能；
14） 支持采集数据掉电保留；
15） 支持30天以上的长期连续试验； 

16） 试验数据可导出为EXCEL、ACCESS格式；
17） 支持设备超载保护以及各种设备安全和试验安全保护。
5、 设备特点
1） 高刚性重载框架；

2） 高性能全数字伺服加载控制系统，速度控制精度高；

3） 集成式德国DOLI测控系统，方便扩展使用。

6、 试验功能
1） 具备普通电子万能试验机的拉伸试验功能；

2） 恒载荷/应力腐蚀试验；

3） 慢应变速率拉伸试验，十字头最低移动速度： 1x10-7mm/s；
4） 主机带有上下翻转功能，保证试验项目各种方位要求，
5） 设备预留裂纹扩展试验空间及接口，保证后续增加功能的拓展要求，

6） 设备软件预留与实验室设备接口，保证功能的拓展要求。
7、 试验标准
1） ASTM G129 - 00(2006) Standard Practice for Slow Strain Rate Testing to Evaluate the Susceptibility of Metallic Materials to Environmentally Assisted Cracking

2） ISO 7539-7-2005 Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing Part7: Method for slow strain rate testing

3） HB 7235-1995 慢应变速率应力腐蚀试验方法

4） HB 5260-1983 马氏体不锈钢拉伸应力腐蚀试验方法

5） GB/T15970.7-2000 《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第7部分：慢应变速率试验》

8、 主要技术参数
1） 最大试验力：50kN

2） 试验力范围：1%～100%F.S.

3） 试验力示值相对误差：±0.5%

4） 试验力控制稳定度：±0.5%
5） 加载头最大移动范围：80mm

6） 试验加载速率： 1mm/s～1x10-7mm/s

7） 移动最高速度为：60mm/min
8） 加载头位移测量精度：±0.5%

9） 加载头位移分辨率：0.0125µm

10） 变形测量范围：0～30mm

11） 变形测量分辨率：1µm

12） 变形测量精度：±0.5%

13） 实验釜容积：实验釜容积：约300ml（可依据实际使用需求订制）能够耐（常温-80℃）液体          腐蚀介质,如海水，酸性，碱性液体。
14） 力传感器：美国世铨

15） 伺服电机：日本安川

16） 伺服驱动器：日本安川

17） .全数字控制系统：德国进口

18） 减速机：台湾进口

19） 试验软件：自主知识产权，（版权证书见第19页）
9、 试验系统组成部分

1） 疲劳加载主机

2） 实验釜系统

3） 慢拉伸夹具
4） 慢拉伸软件

5） 计算机

6） 控制柜
10、 设备安全保护
1） 超载保护，超过最大负荷的3%时，自动停机；

2） 软件限位保护，设定加载头移动的位置范围；

3） 加载头高低限行程开关限位保护，自动停机；

4） 急停开关保护。

11、 使用环境要求

1） 安装在稳固的基础上，底座四角M12膨胀螺钉固定；

2） 周围留有不小于1m的空间；

3） 室内清洁、干燥、无振动和腐蚀性气体；

4） 电源AC220V/50Hz，电压波动不超过额定值的±10%；

5） 电网无干扰杂波，周围无大电流频繁启停的用电设备；

6） 可工作温度10℃～35℃。
12、 产品组成
	序号
	项 目
	参 数
	数量
	备注

	1
	主机加载系统
	50kN
	1台
	做慢拉伸试验

	
	1) 
	承载框架
	
	1套
	

	
	2) 
	加载单元
	
	1套
	

	
	3) 
	减速机
	
	1台
	台湾进口

	
	4) 
	高精密滚珠丝杠
	
	1套
	南京

	
	5) 
	负荷传感器
	50kN
	1只
	美国世铨

	
	6) 
	伺服电机
	
	1台
	日本安川

	
	7) 
	伺服驱动器
	
	
	日本安川

	
	8) 
	数字控制系统
	
	1台
	德国DOLI

	2
	多功能实验釜系统
	
	1套
	

	
	1) 
	多功能实验釜
	材质：高硼硅玻璃
	1套
	常压、常温

	
	2) 
	拉杆
	材质：40Cr
	1根
	

	
	3) 
	实验釜辅助装置
	
	1套
	

	3
	试验夹具
	
	
	

	
	1) 
	棒材试样夹具
	1mm、2mm、
	各1套
	慢拉伸试验

	
	2) 
	板材试样夹具
	连接螺纹M10
	1套
	慢拉伸试验

	4
	变形测量装置
	30mm/1µm
	1只
	光栅位移传感器

	5
	变形传感器采集卡
	
	1块
	德国DOLI

	6
	计算机
	
	1台
	联想

	7
	试验软件
	慢拉伸试验软件
	1套
	百若公司

	8
	力值标定反力架
	
	1套
	


1. 产品彩页
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湖南航天天麓新材料检测有限责任公司[image: image4.jpg]



中南大学材料院
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中南大学材料院
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中南大学材料院
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中航特种飞行器研究所
2. 实用新型专利证书
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3. 软件著作权登记证书
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4. 高新技术成果转化证书
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1、 关于投标人为本项目提供设备的资格证明文件
1. 营业执照
[image: image16.jpg]WS A G

N Em&,@ﬁ

A0 xSE M

¢
SR G LW LIEX MG mﬁﬁ%ﬁﬁw@ﬂéw
k4 AR RN XY N R T o
BT CBEIEISHTRNGIEQR Ky 1 F OB CHIVRIAWBY W L TTH S O [H S

HE0H60:456c0 & HroH 6045600 il Hif TN 2
HyoH 60600 Hif H T % CUAEBY VNI Y R

FICL00000°0001 MY N 32 i F (B RN IR T MY

u_N _,_lv 5 TTTOTOT10Z0T000000S 1 * S HFHETL

o 4 A 1 AXSI6LIPEISTIONETG
L . A wm % BYHSSR—%





2. 法定代表授权书
本授权书声明：注册于 中国 的上海百若试验仪器有限公司的在下面签字的魏亚功 销售经理为公司的合法代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人：  魏亚功            
职务：销售经理                          
单位名称：上海百若试验仪器有限公司      
地址：上海市浦东新区川沙新镇鹿达路81号 
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3. 其他资格证明文件
· 相关业绩表
	型号
	客户名称
	联系人
	联系电话

	YYF-30
	中国核动力研究设计院
	易  伟
	028-85903830

	YYF-50
	中国特种飞行器研究所（湖北荆门）
	罗  伟
	13597956902

	YYF-50
	北京交通大学
	赵晓丽
	13811911761

	YYF-50
	上海大学
	吕战鹏
	18621377737

	YYF-50
	华中科技大学
	焦彦斌
	13297969317

	YYF-100
	中南大学
	叶老师
	13607435545

	YYF-50
	天津大学
	王华昆
	15022622577

	YYF-50
	苏州热工研究院有限公司
	韩姚磊
	13914060180

	YYF-20
	武汉科技大学材料院
	黄  峰
	13995670593

	YYF-50
	中国海洋大学
	崔中雨
	15376757157

	YYF-50
	长沙理工大学
	李老师
	13787203664

	YYF-50
	海南电网有限责任公司电力科学研究院
	符方达
	13807696083

	YYF-50
	国家电投集团科学技术研究院有限公司
	王  珂
	010-56681835

	YYF-5
	中国科学院宁波材料技术与工程研究所
	毛飞雄
	18606811609

	YYF-50
	武汉科技大学
	成老师
	13871299319

	YYF-50
	湖南西米检测技术有限公司
（最终用户：中南大学）
	董  宇
	19976956854

	YYF-100
	日泰（上海）汽车标准件有限公司
	苏有才
	13918030255

	YYF-50
	中铝材料应用研究院有限公司
	范荣辉
	13401077696

	YYF-50
	成都大学
	芶富均
	18581510349

	YYF-50
	山东振强国际贸易有限公司
	郑经理
	

	YYF-50
	北京科技大学
	刘廷光
	010-62333731

	YYF-50
	东北大学
	孟凡帝
	15040140891

	YYF-50
	中国科学院近代物理研究所
	姚存峰
	

	YYF-50
	北京瑞达科仪科技发展有限责任公司
（北京石油化工学院）
	王  进
	13910318967

	YYF-50
	厦门大学
	郑大江
	13215016731

	YYF-50
	国合通用测试评价认证股份公司
	樊志罡
	13691058043

	YYF-20
	西安稀有金属材料研究院有限公司
	刘承泽
	029-86278407

	YYF-30
	北京科技大学
	刘廷光
	13263351725

	YYF-50
	北京科技大学
	刘廷光
	13263351725

	YYF-30
	北京科技大学
	刘廷光
	13263351725

	YYF-50
	上海飞机制造有限公司
	秦  琳
	021-20856605

	YYF-100
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所青岛分部
	张慧霞
	15854200298

	YYF-50
	国标（北京）检验认证有限公司
	
	

	YYF-50
	上海飞机制造有限公司
	秦  琳
	021-20856605

	YYF-50
	有研工程技术研究院有限公司
（最终用户：北京有色金属研究总院）
	于明洋
	18801269753

	YYF-50
	中国石油大学（华东）
	孙华国
	17663969699

	YYF-50
	上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心
	刘文才
	15921573539

	YYF-50
	武汉斑斓光学仪器有限公司
（最终用户：湖北工业大学）
	杨铁梅
	18971172073

	YYF-50
	北京科技大学
	公  浩
	13001212060

	YYF-5
	中山大学
	胡胜楠
	15717191569

	FMS-0.5
	浙江融汇能源技术有限公司
	高天威
	0753-86119300

	YYF-50
	安徽工业大学
	王永强
	18855587907

	YYF-30
	西安交通大学
	董老师
	15929901762

	YYF-50
	国合通用测试评价认证股份公司
	
	

	YYF-100
	山西巢原科贸有限公司
	王剑
	15834100797

	YYF-50
	南京钢铁股份有限公司
	杨文秀
	18751818769

	YYF-50
	上海大学
	吕战鹏
	18621377737

	YYF-50
	西南交通大学
	包老师
	15928062186

	YYF-50
	重庆材料研究院有限公司
	黄敏
	15683722132

	YYF-50
	复旦大学
	吴文博
	19921252361

	YYF-50
	中国石油大学（华东）
	林学强
	15610009172

	YYF-50
	天津市永昌焊丝有限公司
	高艳静
	17627859688
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· 用户使用报告
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· SO9001质量管理体系认证证书
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

This is to Certify that the QUALITY MANAGEMENT SYSTEM of

Shanghai Bairoe Test Instrument Co., Ltd.

Registered Address: Building1 & 2, No.81, Luda Road, Chuansha New Town, Pudong New
istrict, Shanghai City, P.R. China

Audit Address: 3F, Building 1, No. 81 Luda Road, Luyuan Urban Industrial Park, Chuansha
New Town, Pudong New Area, Shanghai

has been assessed by DCI Certification Service and found to comply with

GB/T 19001-2016 idt 1ISO9001:2015

for the
Design, manufacture and sales of testing machines

Certificate Number: 115637 s
Unified Social Credit Code: 9131011569417918XR
Initial Certification Date: 18 Jul. 2011

Certification Manager
Surveillance Audit Pass Label:

NITioN ARRANC
Please scan the QR code
abave by WeChatto check
10727 certificate validity.

Certificate Issue Date: 16 May. 2021 Certificate Expiry Date:18 Jul. 2023

This certificate is issued by DCI Certification Ltd, The certificate holder shall perform the supervision and audit in accordance with the certification and
accreditation rules and the certification contract, and affix a surveillance audit pass label to maintain the validity of certificate. To verify the validity of
certificate, please visit our website (www.dciglobal.com.cn) or scan the QR code above by WeChat, or visit the CNCA website. (www.cnca.gov.cn)

DCI Certification Ltd

4F, Building 26 No. 2777 East Jinxiu Road, Polit Free Trade Zone, Shanghai, China Email: info@dciglobal.com.cn




· 高新技术企业证书
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· 中国腐蚀与防护学会企业理事证
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· 中国仪器仪表行业协会会员证书
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· 中国海洋材料产业技术创新战略联盟证书
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· 具备履行合同的设备和专业技术能力的证明材料
	主要
生产
设备
	设备名称
	型号规格
	生产厂家
	数  量
	备  注

	
	钻床
	TPR-1230
	济南机床
	5
	

	
	行车
	20t、10t、5t、3t
	河南矿山
	6
	

	
	车床
	C6180
	
	2
	

	
	车床
	C6250
	
	1
	

	
	车床
	C6140
	
	3
	

	
	线切割
	
	
	1
	


	
	锯床
	GY4028
	
	1
	

	
	镗床
	T68 、T611
	
	2
	

	
	液压叉车
	500-5000kg
	合肥合力
	2
	

	
	电焊机
	BX1-250
	上海奇岛
	2
	

	
	数控车床
	CK36
	
	1
	

	
	铣床
	6号立式炮塔铣
	
	2
	

	
	牛头刨床
	B6050
	
	1
	

	
	平磨
	M7130
	
	2
	

	
	摇臂钻床
	Z3040
	
	1
	

	
	摇臂钻床
	Z3050
	
	1
	

	检测
设备
	硬度计
	HR-150
	尚材
	2
	

	
	示波器
	MSO9404A
	美国
	4
	

	
	内径千分尺
	（50-600）0.01/mm
	上海量具
	3
	

	
	外径千分尺
	（200-400）/0.01mm
	哈量
	各种20
	

	
	深度游标尺
	0-300/0.02
	上海量具
	54
	

	
	百分表
	0-10/0.01mm
	上海量具
	5
	

	
	温度计
	
	上海量具
	4
	

	
	高精度标定传感器
	ZZB
	宁波镇海
	8
	600kN,300kN,10kN,

2000 kN, 5kN

	
	引伸计标定仪
	GWB-200JA
	北京钢院
	3
	

	
	内径百分表
	（50-160）0.01/mm
	成都成量
	5
	

	
	游标卡尺
	0-300/0.02
	上海量具
	10
	

	
	千分表
	0-1/0.001mm
	上海量具
	2
	

	
	测高卡尺
	0-500/0.02
	上海量具
	2
	


	序号
	姓名
	性别
	年龄
	拟在本项目承担的工作
	从业年限及从业经验

	1
	林新生
	男
	44
	总工程师
	23年

1、1997年在其他试验机参与液压系统设计，1999年-2009年主设计其他试验机所有的油源控制系统，并主设计了电液伺服万能试验机、压剪试验机、全自动弯曲试验机、顶锻试验机、线材扭转试验机、压力试验机、试验冲床、平推试验夹具等。

2、2009年至今在百若主管新一代电液伺服万能试验机设计，和所有液压系统设计，新一代电液伺服试验机具有外形美观、刚性大、性能好、精度高、效率高、能效低、质量好等特点。

3、2011年起进行慢应变速率应力腐蚀试验机和微机控制电液伺服疲劳试验机的研发设计

	2
	赵又杰
	男
	51
	机械工程师
	27年

1、1993年在参与中国最早的电子万能的研发设计。

2、1996年在主管电子万能的设计

3、1998年-2009年、8月主管其他试验机厂的电子万能的主机及所有夹具工装的设计工作。

4、2009年-今任上海百若设计部经理，对电子万能试验机进行全面技术升级并主管电液伺服设计项目。

5、2012年起进行慢应变速率应力腐蚀试验机和微机控制电液伺服疲劳试验机的研发设计

	3
	唐忠婷
	女
	34
	机械工程师
	8年

1、2007年本科毕业于华中科技大学 材料成型及控制工程专业。

2、2010年硕士毕业于南京航空航天大学 材料加工工程专业。

3、2010年至2014年，从事于工程机械行业，主要负责结构件机械设计及专用钢材开发、钢材及焊接结构件力学性能分析、失效分析，熟悉多种力学性能检测手段及试验设备。

4、2015年至今，从事于慢应变速率应力腐蚀试验机的研发设计，包括高温熔盐慢拉伸应力腐蚀试验机的设计改进及高温腐蚀微动磨损试验机的研发设计。

	4
	高海碧
	女
	36
	机械工程师
	7年

1、2013年硕士毕业于燕山大学 机械设计及理论专业。
2、2015年至今，从事于微机控制电液伺服疲劳试验机及腐蚀试验机的研发设计。

	5
	邵强
	男
	44
	软件设计
	20年

1、2004年-2009年主管其他试验机厂电子万能、电液伺服万能、压剪。锚固扭转等80%的软件研发设计。

2、2009年至今担任百若研发部部长，研发出新一代百若TestLive测控软件，（模块化设计，功能强大但是操作简单，可任意选择各种语言）。

	6
	王奋伟
	男
	41
	售后工程师
	14年

1、2002年-2009年在上海其他试验机厂主管生产和售后服务。

2、2009年-今主管百若生产和售后服务。


· 公司简介
	单位名称
	上海百若试验仪器有限公司

	地址
	上海市浦东新区川沙新镇鹿达路81号

	经济类型
	有限公司
（国内合资）
	授权代表
	魏亚功
	职务
	高级销售经理

	邮编
	201322
	电话
	021-38181266
	手机
	15821190339

	单位简介及机构设置
	1、 投标人单位简介（主要产品、技术力量、生产规模等）
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上海百若试验仪器有限公司是一家股份制公司，是集强大的研发、生产、服务于一体的高科技试验仪器企业。

百若仪器是上海市“高新技术企业”，是中华人民共和国进出口企业，是英国UKSA认证的ISO9001质量管理体系符合企业，是上海市浦东新区质量技术协会会员单位，是上海市征信管理办公室认证的信用等级5星级企业。

上海百若公司创建于2009年9月，现位于上海市浦东新区鹿园工业园区，毗邻上海浦东国际机场、上海洋山港深水码头，交通发达、配套齐全、人力资源丰富，现有员工75人，是研发生产高技术试验机产品的理想之地。百若仪器下设江苏百若试验仪器有限公司，建筑面积4500m2,注册资金1000万元，为百若仪器的研发生产、服务提供了坚实的生产技术保障。

上海百若试验仪器有限公司生产的主要产品：
可供产品大类

慢应变速率应力腐蚀试验机系列

微机控制电液伺服疲劳试验机系列

微机控制电子万能试验机系列

微机控制电液伺服万能试验机系列

微机控制光缆机械性能检测成套设备

微机控制板材成形试验机系列

微机控制紧固件系列试验机

微机控制弯曲试验机系列

2、 技术力量、生产规模：
百若仪器以“海纳百川”之势、“虚怀若谷”之容，聚集了中国在试验机行业有着丰富经验、拥有强大设计能力的专家型人才近20人，多年的行业历练，无论是设计大型的液压产品、电子万能试验机，还是设计出国内领先技术的全功能数字控制系统，百若仪器能够全面为客户的需求整合出最优的应用方案。
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百若仪器有着业内最优秀的技术骨干，在行业内有着骄人的业绩，公司研发部取得过发明专利、外观专利、实用新型专利、科技成果转化、项目金奖等众多优秀成绩。我们提供给客户的产品，有完全自主知识产权。

百若仪器是一家创新型技术型企业，大专以上学历的员工占到80%以上，百若仪器设九部一中心，即销售部、客服部、企划部、管理部、研发部、质保部、生产部、财务部、采购部、文控中心，在全国各重要中心城市设立办事处和各地客服中心，百若以客户需求为中心，不断研发出中国最先进的高品质试验机产品。百若仪器已有8大系列，200多种产品，年生产能力800台，还不断的研发出客户所需的新产品。

百若仪器以“海纳百川”之势、“虚怀若谷”之容，吸纳了试验仪器行业经验丰富、设计能力过硬的专家型技术人才。基于全面的技术实力，百若仪器推出了一系列国内技术领先的应力腐蚀试验机新产品，填补了多项国内应力腐蚀试验机项目的空白。
百若仪器生产的应力腐蚀试验机产品有：常温常压海水环境下的慢应变速率应力腐蚀拉伸试验机；高温高压超临界水循环介质环境下的慢应变速率应力腐蚀拉伸、疲劳裂纹扩展、腐蚀疲劳试验机；高温高压海水介质环境下的慢应变速率应力腐蚀拉伸、疲劳裂纹、腐蚀疲劳试验机；低温高压海水介质环境下的慢应变速率应力腐蚀拉伸、疲劳裂纹试验机；高温真空铅铋溶液环境下的慢应力腐蚀试验机；高温真空熔盐环境下的慢应力、蠕变腐蚀试验机；H2S/SO2/H2/NaOH等高温高压环境下的慢应变速率应力腐蚀拉伸、疲劳裂纹、腐蚀疲劳试验机；H2S、水环境下的应力环；高温高压超临界水循环介质环境下的微动磨损试验机、海水环境下的Ｃ环、弯梁、紧固件轮浸试验机等。
百若仪器将以发展材料检测领域高技术水平、制造一流材料检测设备为己任，勤勤恳恳，追求卓越，引领中国应力腐蚀试验设备领域的发展方向。

3、 质量控制：
百若仪器以技术为主导，质量目标高要求，全面贯彻执行ISO9001质量保证体系。在整个生产过程中全面受控，注重工艺、工装设计、提高标准化、系列化、规范化；保证达到客户对产品质量的预期，客户的投诉就是我们工作的失败。
4、 企业文化：
海纳百川——创新是企业发展壮大的动力，紧跟时代，吸取国内外众家之长，研发领导行业的新产品，为不断扩展的应用需求提供一流的试验设备是我们义不容辞的责任。
虚怀若谷——和谐的团队是企业稳固的基石，公司倡导宽以待人、严以律己的精神风貌，不仅公司内部员工之间要树立和谐、相互尊重的文化，而且公司所有员工要善待客户、微笑服务于客户、聆听客户的心声。
百若仪器立足中国，放眼世界，为打造试验机行业真正的民族品牌不断努力，为世界精准的计量检测做出新的贡献。
5、 机构设置图：
[image: image59.jpg]




	单位优势及特长
	1、技术优势

上海百若有国内顶尖的研发设计人才，有强大的研发设计能力，无论在电气还是机械设计方面百若公司都站在中国试验机发展的前沿，引领的中国试验机发展的技术方向和潮流，百若公司开发出中国最先进的AEC-1200全数字高分辨率控制系统，大大提高了试验机的控制及测试性能，百若还开发出中国试验及行业最人性化的Test测控软件，模块化设计，功能强大但是操作简单，可任意选择各种语言，百若公司机械方面对常规产品科学合理进行内在设计分析和外形美观设计，还根据用户的需求设计出用户满意的各种用户满意的产品。同时百若仪器引进德国DOLI公司的EDC控制系统，实现与百若公司高端产品设备的完美匹配。
2、质量优势

上海百若自建公司以来把质量放在第一位，公司的所有员工有很高的质量意识。上海百若在质量控制方面严格执行ISO9001质量体系，公司建设ERP生产制造管理体系，提高管理效率，对所有零配件严格把关，对电器控制系统严格测试，对产成品进行全面测试。每台产品达到优质合格后才可出厂。

3、服务优势

上海百若公司在服务上严格按照服务流程体系进行服务，不但做到及时快速还可做到步步有记录、步步有追诉，并对每台产品建立服务档案，对客户的反馈意见不断总结并不断改进，做到客户永远满意。

	知名客户群
	百若仪器重视与国内重点院校和科研院所的合作如：中国科学院沈阳金属所、中国航天研究院、中国原子能科学研究院、国核（北京）科学技术研究院有限公司、中国核动力研究设计院、中船重工725研究所、中航集团605所、兵器工业集团第52研究所、中国海洋化工研究院、西安热工院、苏州热工院、陕西煤化院、中国科技大学、中国石油大学、上海交通大学、西安交通大学、同济大学、浙江大学、四川大学、北京科技大学、华中科技大学、中南大学、山东大学、上海大学、南京工业大学、东北大学、厦门大学、西安科技大学、江苏大学、华北电力大学、东北电力大学、北京交通大学、重庆科技学院、西南交通大学等。研发国内应力腐蚀材料检测的高端试验仪器，实现在各种苛刻腐蚀介质环境下材料的力学性能检测。


2、 交付及售后服务承诺书
交货期：设备签订后2月内，到货后10天内完成安装、调试、培训工作。

交货后我公司为本项目下售后服务的各项内容等特此承诺：
1、 交付承诺

1) 我公司保证供货范围完整，满足用户对采购物品材料、制造、安装、使用的要求，并提供保证相关的技术服务配合，若在安装、使用中发现缺项，我公司无偿补足。

2) 运输：我公司负责按照用户要求将产品包装运输至交付地点，运费由我公司承担，卸货费用由我公司承担。设备采用木箱汽运方式，所有包装箱符合相关国家标准，每个包装箱编号并附一份详细装箱单，每个零部件标示清晰，包装物不回收。设备在运输过程中因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失均由我公司承担责任（包括：赔偿过程的处理）。

2、 设备预验收

1) 我公司在系统制造、组装及初步调试工作完成后，通知用户派技术人员赴制造现场进行预验收。

2) 如没达到合同要求，我公司将在限期整改再验收后发货。

3、 设备开箱清点

1) 设备运输到买方现场后，我公司组织开展设备开箱验收。我公司提供完整的设备齐套清单（装箱单），在设备安装现场，双方根据设备齐套清单（或合同）对设备进行清点。设备开箱清点主要内容如下：

· 产品包装是否完好；

· 产品外观是否正常；

· 产品数量、规格型号、出厂编号是否与出厂预验收相符；

· 产品合格证或检定/校准报告是否齐全；

· 随机配套技术资料是否齐全。

2) 验收结论（开箱验收单）：设备开箱验收合格后，双方签订开箱验收单。如果有缺失或损坏由我公司无偿补齐。

4、 安装与调试

1) 设备开箱清点后后，我公司将在收到用户通知7日内，派遣安装及维修工程师到用户现场完成安装调试工作。用户请第三方计量部门计量合格。
2) 我公司将在项目现场完成设备的安装、调试之后，免费对用户技术人员进行试验系统原理及应用、使用及日常维护、设备操作、仪器校准、工装更换调试（包括一般故障排除和设备保养）等培训，使操作人员和维修保养人员达到独立操作程度，（具体按现场安装调试/培训记录表执行，见后附），并解答买用户方提出的技术问题。，以确保用户技术人员能够独立完成合同规定的各项试验、进行设备维护和基本故障的排除工作；

3) 对设备操作人员进行产品理论培训、现场演示、使用事项，再由受训人员对培训人员进行说明及演示，说明及演示合格后填写《培训合格单》。

4) 培训内容：

· 试验机的整体结构安全说明及安全要求。

· 试验机的使用条件及外观、参数、性能、工作原理说明

· 现场演示试验机试验步骤。

· 受训人员自己动手做试验。

· 试验机维护保养的初步说明

· 再次培训设备安全注意事项。

· 受训人员掌握设备的操作、维护、维修，达到独立操作、维修的水平。

5) 我公司在项目现场完成设备的安装、调试之后，设备中各系统、设备应经过试运行，系统连续无故障运行，如果发生故障，试运行将重新进行。试运行之后进行设备的终验收，全部合格办理最后验收手续后交付需方。
5、 售后服务

1) 免费保修期：百若公司产品实行“质量保修”1年，（保修期自终验收双方签字之日起设备保修期12月），终身服务。1年内属非人为造成故障，可免费维修、免费更换损坏部件（易损件除外），提供免费上门服务及技术支持。
2) 产品售后服务的时间从接到维修要求后4小时予以答复并提出解决方案，如需到现场维修，10小时到达现场，15小时内排除故障，使仪器恢复正常使用。
3) 维修服务收费标准：

在设备保修期内，百若公司对设备出现的各类故障及时提供免费的维修服务，对非人为破坏造成的各类零部件（易损件除外）损坏予以免费更换。在保修期外，百若公司继续为用户提供维护服务，并按更换部件的价格核收成本费及必要的人员差旅费。

4) 保修期内定期回访，了解设备的运行状态，并指导用户对设备的维护保养，确保设备安全可靠的运行在最佳状态。
5) 配合用户进行设备的维护工作，在用户认为必要时，可以派遣工程技术人员在设备的维护工作中提供技术支持。

6) 设备享受终生维修服务，保修期满，发生故障或零部件损坏，百若公司提供检修技术服务并保证易损配件的长期供应。

7) 设备所用的备件库和售后服务机构：

服务总部：上海百若试验仪器有限公司

地    址：上海市浦东新区川沙新镇鹿达路81号
联系方式：021-38181266 / 王奋伟 18621682160
8) 售后人员配置情况
	序号
	姓名
	职务
	从业年限
	工作职责

	1
	赵友杰
	机械工程师
	28年
	负责设备技术支持，解决设备的疑难故障

	2
	唐忠婷
	机械工程师
	11年
	负责设备技术支持，解决疑难故障的

	3
	邵强
	软件设计工程师
	20年
	负责设备技术支持，解决软件故障

	4
	王奋伟
	售后工程师
	19年
	负责设备技术支持，解决设备的常规故障

	5
	张书光
	售后工程师
	6年
	负责设备的安装调试，解决设备的常规故障

	6
	汤志伟
	售后工程师
	6年
	负责设备的安装调试，解决设备的常规故障


9) 制造商的技术支持：

百若公司可根据用户提出的特殊要求进行优惠的技术特殊服务，如：夹具的特殊更改、软件功能的增加、试验方法的设定，和客户联合开发新技术产品。

10) 百若公司对设备提供7×24小时技术支持服务

11) 如有计算机软件，计算机软件终身免费升级。

12) 售后服务其他说明：上海百若试验仪器有限公司所有产品、图纸、物料全部按企业ERP管理流程进行管理，每次售后服务公司均有ERP登记记录，记录维修内容、维修时间等。采用ERP管理系统还有一个好处就是，合同签订按出场编号生成任务单，该任务单同时形成产品档案，每台产品的图纸、所选物料将全部一一对应存入公司ERP，无论后期产品改型还是进行产品改造，原产品图纸将立即全部调用，避免造成图纸调用错误。
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