实验室安全宣传中心实验室安全检查评比评分细则
	安全检查

	
	检查项目
	评分标准
	总分
	得分

	卫生与日常管理
	1、实验室分区应相对独立，布局合理
	有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物、辐射、激光等类别实验室
	1.5
	

	
	2实验室环境应整洁卫生有序
	实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品；不在实验室睡觉过夜，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟、不使用可燃性蚊香
	3
	

	
	3、实验室有卫生安全值日制度
	实验期间有值日情况记录
	1.5
	

	场所其它安全
	4、每间实验室均有编号并登记造册
	查看现场
	1.5
	

	
	5、危险性实验室应配备急救物品
	配备的药箱不上锁，并定期检查药品是否在保质期内
	1.5
	

	
	6、废弃的实验室有安全防范措施和明显标识
	查看现场
	1.5
	

	实验室防爆
	7、有防爆需求的实验室需符合防爆设计要求
	安装有防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统、应急系统等；对于产生可燃气体或蒸汽的装置，应在其进、出口处安装阻火器；室内应加强通风，防止爆炸物聚积
	1.5
	

	
	8、应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备
	使用合适的安全罩防护
	1.5
	

	用水用电安全
	9、实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准
	实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定；电气设备应配备空气开关和漏电保护器；不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板；禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面，禁止使用有破损的接线板；电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套；大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；电器长期不用时，应切断电源
	2.5
	

	
	10、给水、排水系统布置合理，运行正常
	水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损；各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）；
	1.5
	

	个人防护
	11、实验人员需配备合适的个人防护用品
	凡进入实验室人员需穿着质地合适的实验服或防护服；按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等；进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜；操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等；
	2.5
	

	
	12、个人防护用品分散放，存放地点有明显标识
	在紧急情况需使用的防化服等个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用
	1.5
	

	其他
	13、危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
	实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度
	1.5
	

	实验室化学品存放
	14、实验室内危险化学品建有动态台账
	建立本实验室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅；定期清理过期药品，无累积现象
	1.5
	

	
	15、化学品有专用存放空间并科学有序存放
	储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板；化学品有序分类存放、固体液体不混乱放置、配伍禁忌化学品不得混放、试剂不得叠放；装有试剂的试剂瓶不得开口放置；配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；实验台架无挡板不得存放化学试剂
	1.5
	

	
	16、化学品标签应显著完整清晰
	化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置
	1.5
	

	
	17、做好有毒有害废气的处理和防护
	对于产生有毒有害废气的实验，在通风柜中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收装置；配备合适有效的呼吸器
	1.5
	

	实验室气体管理
	18、气体的存放和使用符合相关要求
	气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥；气瓶应合理固定；危险气体钢瓶尽量置于室外，室内放置应使用常时排风且带报警探头的气瓶柜；气瓶的存放应控制在最小需求量；涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监控和报警装置等，张贴必要的安全警示标识；可燃性气体与氧气等助燃气体不混放；独立的气体钢瓶室，应通风、不混放、有监控，管路有标识、去向明确；有专人管理和记录
	3
	

	
	19、气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识
	管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气密性检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图；有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）；无过期钢瓶、未使用的钢瓶有钢瓶帽；钢瓶气体合格证内容完整、正确，气瓶颜色符合GB/T 7144 的规定要求；确认“满、使用中、空瓶”三种状态；使用完毕，及时关闭气瓶总阀
	1.5
	

	仪器安全
	20、配制试剂需要张贴标签
	装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等；无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签
	1.5
	

	
	21、不使用破损量筒、试管、移液管等玻璃器皿
	查看现场
	1.5
	

	仪器设备常规管理
	22、建立设备台账，设备上有资产标签，有明确的管理人员
	查看电子或纸质台账
	1.5
	

	
	23、大型、特种设备的使用需符合相关规定
	大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护的记录，有安全操作规程或注意事项
	1.5
	

	
	24、仪器设备的接地和用电符合相关要求
	仪器设备接地系统应按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于0.1.5欧；对于不能断电的特殊仪器设备，采取必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）
	1.5
	

	
	25、特殊设备应配备相应安全防护措施
	特别关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），设备安全防护措施完好；自研自制设备，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施
	1.5
	

	机械安全


	26、机械设备应保持清洁整齐，可靠接地
	机床应保持清洁整齐；严禁在床头、床面、刀架上放置物品；机械设备可靠接地；实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐，及时清理机械设备产生的废渣、屑
	1.5
	

	
	27、操作机械设备时实验人员应做好个人防护
	个人防护用品要穿戴齐全，如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等；操作冷加工设备必须穿“三紧式”工作服，不能留长发（长发要盘在工作帽内），禁止戴手套；进入高速切削机械操作工作场所，穿好工作服，戴好防护眼镜，扣紧衣袖口，长发学生必须将长发盘在工作帽内，戴好工作帽，禁止戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物，禁穿拖鞋、高跟鞋等；设备运转时严禁用手调整工件
	1.5
	

	电气安全
	28、电气设备的使用应符合用电安全规范
	各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备；试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端；高压、大电流等强电实验室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁；控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等；强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热；应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统；禁止在有可燃气体泄露隐患的环境中使用电动工具；电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源；强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网
	2.5
	

	起重类设备（仅针对机械、土木院等具有起重设备院系）
	29、额定起重量大于规定值的设备须取得《特种设备使用登记证》
	额定起重量大于等于3吨且提升高度大于等于2米的起重设备须取得《特种设备使用登记证》，低于额度限定值的可不办理《特种设备使用登记证》
	1.5
	

	
	30、起重机械需定期保养，设置警示标识，安装防护设施
	在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录；制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施；起重设备声光报警正常，室内起重设备要标有运行通道；废弃不用的起重机械应及时拆除
	1.5
	

	加热及制冷装置管理（仅针对化工、化学等具有此类装置实验室）
	31、贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求
	贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，并在冰箱门上注明是否防爆
	1.5
	

	
	32、冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封
	标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理；试剂瓶螺口拧紧，无开口容器；实验室冰箱中不放置非实验用食品
	1.5
	

	
	33、冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求
	冰箱不超期使用（一般使用期限控制为1.4年），如超期使用需经审批；冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热；烘箱、电阻炉不超期使用（一般使用期限控制为12年），如超期使用需经审批；加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等
	1.5
	

	
	34、烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程
	加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施张贴有安全操作规程、警示标识；烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品；不使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤；使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开；使用电阻炉等明火设备时有人值守；使用加热设备时，温度较高的实验需有人值守或有实时监控措施
	1.5
	

	
	35、使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措
	涉及化学品的实验室不使用明火电炉；如必须使用，须有安全防范措施；不使用明火电炉加热易燃易爆试剂；明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头；不能用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱
	1.5
	


	文化建设

	检查项目
	评分细则
	总分
	得分

	宣传橱窗
	1、实验室的基本情况介绍，包括使用面积、设备总值、 台套数、实验教学等
	2.5
	

	
	2、实验室人员介绍（包括任职、获奖情况、科研成果等）
	2.5
	

	室内文化
	3、在适当位置张贴与实验室相关的科学家头像、名人名言，
	2.5
	

	
	4、实验规章制度（学生实验守则、安全卫生制度、仪器设备管理制度）完善、张贴上墙
	2.5
	

	
	5、室内环境整齐有序
	2.5
	

	行为文化
	6、实验室人员讲究礼仪素质
	2.5
	

	
	7、实验人员精神面貌良好，仪容仪表符合实验室安全要求
	2.5
	

	价值理念
	8、实验室人员的学习态度、科研精神介绍、展示
	2.5
	


	环境检查

	评分项目
	评分标准
	总分
	得分

	整洁度
	1、实验室干净整洁，整体无明显污渍
	1.4
	

	
	2、实验室通风良好、无异味、空气洁净
	1.4
	

	
	3、实验试剂及仪器分类明晰，摆放整齐有序
	1.4
	

	
	4、实验室无纸箱、废弃泡沫等废弃物堆积
	1.4
	

	
	5、实验室电线线路清晰，整齐有序
	1.4
	

	
	6、实验室杂物如手套、护目镜及清洁用具等摆放整齐有序
	1.4
	

	废弃物处理
	7、固体废弃物按材质分为玻璃、金属等类别，回收处理及时
	1.4
	

	
	8、液体废弃物按照毒性大小、是否可回收等要求分类，有专用废液桶收集
	1.4
	

	
	9、气体废物经处理后通过专用排气通道排出
	1.4
	

	设施
	10、实验室设施实验仪器完好，能正常使用，无安全隐患
	1.4
	

	
	11、老旧、损坏的实验仪器及时报修或更换
	1.4
	

	
	12、实验室基础设施如药品储存柜、防爆冰箱、排气扇等配备完善
	1.4
	

	实验环境
	13、实验室温度控制合理，符合试剂储存及仪器运行等要求
	1
	

	
	14、实验室湿度适宜，符合试剂储存及仪器运行等要求
	1.1
	

	
	15、实验室气压正常，符合试剂储存及仪器运行等要求
	1.1
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